수은분석기 장비 사양서

| - 요약 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 본 시험기기는 물속에 존재하는 수은을 측정하는 장비로서, 시료에 이염화주석을 넣어 금속 수은으로 환원시킨 다음 이용액에 통기하여 발생하는 수은 증기를 253.7 nm의 파장에서 원자흡수분광광도법에 따라 정량하는 분석장비이다. |  |  |
| - 장비의 형태 |  |  |
| - 먹는물, 지하수, 지표수, 하폐수 등의 모든 수질 분석이 가능하여야 한다. - 냉증기/원자흡수분광광도법(CVAAS)이여야 한다. - 장비는 기본적으로 자동 전처리 및 반응부, 냉각장치, 검출기, 기록장치로 구성되어져야 한다. - 분석장비의 모듈은 자동으로 제어되어야 한다. - 분석방법 및 방법검출한계는 먹는물수질공정시험기준 및 수질오염공정시험기준에 적합하여야 한다. |  |  |
| - 구성(Configuration) |  |  |
| - 전자동 수은 검출기 - 시료 자동전처리 장치 - 자동 시료 주입 장치 - 데이타 운영 소프트웨어 - 운영 시스템 - 액세서리 - 부대설비 |  |  |
| - 사양( Specifications) |  |  |
| 장비 명 | 필요 대수 | 상세 규격 |
| - 전자동 수은 검출기 | 1 set |  |
| 광원 |  | 수은램프 |
| 검출기 |  | 253.7 nm파장 / 냉증기 원자흡수분광법 |
| 검출한계 |  | 0.0001 mg/L 이하 |
| 측정범위 |  | 0.1 mg/L 이상 |
|  |  | 배출 수은가스 제거 장치 |
| - 시료 자동전처리 장치 | 1set |  |
| 반응방식 |  | 95℃ 가열 (냉각 장치 포함) |
| 반응시약 |  | 황산, 질산, 과망간산칼륨, 염화히드록실암모늄 등 자동 주입 |
| 시료 혼합 |  | 자동 교반 기능 |
|  |  | 반응 가스 배출 및 필터 시스템 장착 |
| - 자동 시료 주입장치 | 1 set |  |
| 분석 시료 장착수 |  | 60개 이상 |
| 주입 방식 |  | 이동상 가스 또는 펌프 이송 |
| 시료 주입부 세정 |  | 교차 오염 방지를 위한 자동 세정 |
| - 데이터 운영 소프트웨어 | 1 set |  |
|  |  | 한글 또는 영문 작동 |
|  |  | 장비 가동 중 Data 처리 가능 |
|  |  | 분석결과 자동 계산 및 전송 가능 |
| Audit tray 포함 |  | 21CFR part11에 준함 |
| - 운영시스템 | 1 set |  |
| CPU |  | Intel Pentium core 2 Duo. 3.2GHz 이상 |
| RAM |  | 4 GB 이상 |
| HDD |  | SDD 500 GB 이상 |
| Monitor |  | 19” Wide 이상 |
|  |  | CD-RW |
|  |  | LAN card |
| 운영체제 |  | MS-Windows 7 Pro 이상 |
| Printer |  | 흑백 Laser printer |
| - 액세서리 |  |  |
| 유지 보수 키트 | 1 set |  |
| 분석 매뉴얼 | 1 set | 한글 버전(책자와 파일 두 가지) |
| 튜빙 |  | 시료 및 반응시약용 튜빙 1년 이상 사용분 |
| 시료 Vial | 600 ea |  |
| 교반자석 | 160 ea |  |
| 반응시약 용기 | 시약별 3 set |  |
| 폐액통 | 1 ea | 10~20 L 용량 |
| - 부대설비 |  |  |
| 테이블 | 1 set | 4단 서랍장 포함 (규격 추후 협의) |
| - 기타 |  |  |
| - 보증기간 : 설치 후 3년 - 매뉴얼 : 작동 매뉴얼 1부, 정비 매뉴얼 1부 - 교정/검증/확인을 본소 규정에 따라 장비 설치 후 7일 이내 수행 - 장비 고장 시 24시간 이내 수리 - 장비 설치 후 2명 이상에 대해 측정 장비 교육 실시(국내) |  |  |