HPLC-FLD 규격서

| - 요약 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 본 시험기기는 고성능 액체크로마토그래프를 기반으로 하여 특정 파장에 의해 여기(Ex)된 이후 방출되는(Em) 파장을 검출 가능한 분석장비 임. |  |  |
| - 장비의 형태 |  |  |
| - 식품공전의 Histamin, 농약류 및 비타민류 분석에 적합하여야 한다. - 국제적인 규격, 안전, 전력 등의 조건을 만족하여야 한다. |  |  |
| - 구성(Configuration) |  |  |
| - LC Pump - LC Autosampler - Fluorescence Detector - Column Oven - Data system(including software) - Accessories |  |  |
| - 사양(Specifications) |  |  |
| 세부구성 | 필요 대수 | 상세 규격 |
| - LC Pump | 1ea |  |
| Flow range |  | 0.01~5.0mL/min 이상 |
| Pressure Range |  | 0~5000 Psi이상 |
| Flow accuracy |  | ±1% 이하 |
| Flow precision |  | 0.1% 이하 |
| 4액 기울기 용리 펌프 |  | 4 channel 이상 |
| 탈기장치 |  | 4 channel 이상 |
| - LC Autosampler | 1ea |  |
| Injection range |  | 0.1~100uL 이상 (0.1씩 조절가능) |
| Precision |  | 1.0% RSD at 5 uL 이하 |
| Carryover |  | 0.1%이하 |
| Sample Capacity |  | 100 vial 이상(2mL) |
| - Fluorescence Detector | 1ea |  |
| Light source |  | Xenon lamp (life time 4000hr 이상보장) |
| Wavelength Range |  | 1) Ex: 200 - 1000 nm 이상 2) Em: 200 - 1000 nm 이상 |
| Wavelength accuracy |  | ± 3nm 이하 |
| Wavelength repeatability |  | ± 0.3 nm 이하 |
| sensitivity |  | S/N > 500 ASTM 이상 |
| Cell volume |  | 8 uL 이상 |

| Multi signal detection |  | 4파장이상 |
| --- | --- | --- |
| - Column Oven | 1ea |  |
| Temperature range |  | 20~80 ℃ 이상 |
| Temperature Accuracy |  | ±0.2 ℃ 이하 |
| Column Capacity |  | 30 cm x 3 이상 정확성과 안전성 보장위해 column oven 외부 돌출형태 제외 |
| - Data system |  |  |
| CPU | 1ea | 코어 I 5 이상 |
| RAM | 1ea | 4GB 이상 |
| HDD | 1ea | 500GB 이상 |
| monitor | 1ea | 19” 이상 (wide) |
| CD-RW | 1ea |  |
| LAN card | 2ea | Data communication, LIMS용 |
| 운영체제 | 1ea | Window 7 이상 |
| Soft ware | 1ea | 장비회사별 규격 |
| Print | 1set | Laserjet print |
| - Accessories |  |  |
| Lamp | 4ea | Xenon |
| Column | 6 ea |  |
| Fitting kit | 1 set |  |
| Maintenance kit | 1 set |  |
| Starting kit | 1 set |  |
| 2mL Screw vial & cap | 각 10 pk | 100 ea/pk |
| Tubing set | 1 set | 장비규격 사양 |
| Check valve | 2 set |  |
| Solvent inlet filter | 8 ea |  |
| 용매 bottle | 4 ea |  |
| Ferrule | 2 set | Tubing 규격 사양 |
| Plunger | 2 set |  |
| Needle | 2 set |  |
| Seal | 2 set | 각 part 별 |
| 외 기본 액세서리 |  |  |

- 기타

- 보증기간 : 설치 후 2년 - 매뉴얼: 작동 매뉴얼 1부, 정비 매뉴얼 1부 - 교정/검증/확인을 본소 규정에 따라 장비 설치 후 7일 이내 수행 - 장비 고장 시 24시간 이내 수리 - 장비 설치 후 2명 이상에 대해 측정 장비 교육실시(국내) - 장비별 지정 항목에 대한 분석 조건 및 MDL 측정