Flame Photometric Detector(FPD) 규격서

| - 요약 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 본 분석 장비는 Gas Chromatography로 분리된 시료 중 특정 원자단에만 고감도를 나타내는 선택성 검출기로. 수소불꽃 내에 시료를 도입하여 특정 원자단의 불꽃반응을 이용하여 측정하는 방법으로 유기인화합물 및 황화합물을 선택적으로 검출할 수 있다. |  |  |
| - 장비의 형태 |  |  |
| - 본 분석장비는 유기인계 및 황화물 농약분석에 사용 가능하여야 한다. - 국제적인 규격, 안전, 전력 등의 조건을 만족하여야 한다. |  |  |
| - 구성(Configuration) |  |  |
| - Flame Photometric Detector - Accessories |  |  |
| - 사양(Specifications) |  |  |
| 세부구성 | 필요 대수 | 상세 규격 |
| - Flame Detector | 1ea |  |
| Temperrature rang |  | To 350℃ in 1℃ increments |
| Minimum detected Quantity |  | 1) P: 0.055 pgP/s (55 fgP/s) (tributyl phosphate) 2) S: 2.5 pgS/s (dodecane thiol) |
| Dynamic range |  | 1) Phosphorus mode: 104 2) Sulfur mode: 103 |
| - Accessories |  |  |
| S filter | 1ea | 394 nm |
| P filter | 1ea | 526 nm |

- 기타

- 보증기간 : 설치 후 2년 - 매뉴얼: 작동 매뉴얼 1부, 정비 매뉴얼 1부 - 교정/검증/확인을 본소 규정에 따라 장비 설치 후 7일 이내 수행 - 장비 고장 시 24시간 이내 수리 - 장비 설치 후 2명 이상에 대해 측정 장비 교육실시(국내)