| 품 명 |
| --- |
| 국 문 | 스팀 프레스 시험기 |
| 영 문 | Steam press Tester |

1. 적용 표준 : ASTM D 2724 10.4, JIS L 1096 H-2,H-3등

2. 요구사양

1) 사용전원: AC220V×60HZ 단상 .

2) 작동 방식 : 상판 상하 작동 방식 ( 하판 고정) 공기압 방식

3) 스팀 방식 : 스팀의 흡입 및 분사 가능 ( 상,하판에서 분사 및 흡입 진행)

4) 제어 옵션 : 스팀의 흡입 분사 시간 조절 가능

상,하판 온도 및 상판 압력 조절 가능

상판 동작의 작동 및 시간 조절 가능

전체적인 동작 제어 가능 ( 스팀 흡입 및 분사 상판 동작)

5) 제어 범위 : 스팀 분사 및 흡입 시간 (s) ( 0 ~ 50) s

상, 하판 온도 (℃) ( 0 ~ 180) ℃

상판 동작의 작동 및 시간조절(s) ( 0 ~ 1000) s

상판 압력 조절 범위 (kPa) ( 0 ~ 990) kPa ( 교정 성적서 첨부)

각 시험법별 상판이동 시간 및 스팀의 흡입 분사 시간

전체 동작 제어 가능

6) 안전 작동 설비 : 보턴식 동작정지 기능 및  작업자 안전 센서 (감지 시 동작 정지)

7) 현재 본소에 위치하고 있는 보일러와 쉽게 연결되어져야 함

8) 상,하판 온도와 온도 제어 장치 교정 가능 ( 교정 성적서 첨부)

9) 작동조절 시간제어 장치 교정 가능 ( 교정 성적서 첨부)

10) 동작 제어(4),(5)에 대한 별도의 제어 부분이 있어야 함

11) 상,하판 Size: 1300 mm × 600 mm ( 가로 × 세로)로 한다.

12) 기계내부에 과 온도 차단 안전장치를 설치하여야 한다. (200 ℃ 이상)

3. 기타사항

1) 공급자는 지정장소에 이동 및 설치하고 검수를 받을 것.

2) 설치 후 보증기간 2년

4. 교정 성적서 (국문 영문 각각 1부씩)

- 압력 게이지 ( 0 ~ 990) kPa 단위 (Scale = 10 kPa) ( 눈금 표기)

- 온도 측정기  ( 0 ~ 180) ℃ ( 디지털 표기) (단위 0.1 ℃)

- 시간 측정기  ( 0 ~ 1 000) s    ( 디지털 표기) (단위 1 s)