Solid Phase Microextraction (SPME) 규격서

| 요약 |
| --- |
| 본 장비는 Gas Chromatography나 Liquid Chromatography에 장착되어 먹는물 및 폐수나 오수의 특정물질을 Fiber에 흡착시키고 GC inlet 에서 탈착시켜 시료 전처리와 주입을 자동으로 하는 전처리 주입장치이다. |
| 장비의 형태 |
| 본 분석장비는 먹는물 중 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온 등 유기인계 농약분석에 사용 가능하여야 한다. 국제적인 규격, 안전, 전력 등의 조건을 만족하여야 한다. 먹는물 공정시험법에서 제시한 정량한계의 수치를 만족하여야 한다. (<0.0005 mg/L) 화살형 고상 마이크로 추출법 (SPME arrow)과 GC 액체 직접 주입방법으로 분석이 가능하다. |
| 구성(Configuration) |
| SPME arrow kit Robotic sample injection preparation system data software Accessories |
| 사양(Specifications) |
| 세부구성 | 필요 대수 | 상세 규격 |
| SPME arrow kit | 1 set |  |
| Incubator temperature range |  | 40~200 ℃ |
| Vial volume |  | 2 ml, 10 ml, 20 ml |
| Incubator oven capacity |  | 6 vials |
| Fiber shape |  | Arrow type |
| 외부 전원 공급 장치 |  | 230V 및 220V |
| 호환 가능 인젝터 |  | SSL/PTV/OC/PKD/PPKD |
| Robotic sample injection |  |  |
| Injection volume |  | 0.1~10000 μL 이상 (0.1 μL씩 조절가능) |
| Precision, accuracy |  | <0.3 % RSD (SPME) <0.6 % RSD, R2 >0.99 (액상) |
| Extraction shaking velocity |  | 250~750 rpm |
| Sample Capacity |  | 120 vials (20 ml), 54 vials (2 ml) 이상 |
| 마이크로 볼륨 샘플 지원 |  | 다중 주입 허용 최대 5 μL (<2 % RSD) |
| 주사기 내 시료 취급 |  | Air, 2nd sample, ISTD 등 |
| Preparation system |  |  |
| Park position |  | Robot tool changer (액상,SPME) |
| Sample preparation |  | 자동 내부표준물질 주입 GC running time 동안 샘플 전처리 |

| Data System | 1ea |  |
| --- | --- | --- |
| 지원 데이터 시스템 |  | Analyst, ChemStation, MassHunter, Chromcard, ChromPerfect 등. (기존에 사용하던 크로마토 그래피 데이터 시스템 지원 가능 하여야 함.) |
| 디스플레이 |  | 실행 스케줄, 스케줄러 큐 상태, 남은 시간의 그래픽 디스플레이 등. |
| Accessories |  |  |
| Sample Rack (54vials, 2ml) | 3 ea |  |
| Sample Rack (60vials, 20ml) | 3 ea |  |
| Mount kit | 1ea | Agilent 7890 GC |
| 2 ml vials (amber) | 1 pk | With screw cap and septum (100 ea/pk) |
| 20 ml vials (amber) | 10 pk | With screw cap and septum (100 ea/pk) |
| Screw cap 18 mm | 20 pk | 100 ea/pk |
| 10 μl 실린지 | 10 ea |  |
| SPME arrow fiber | 30 ea | 규격 사양 |
| 외 기본 액세서리 |  |  |
| 기타 |
| 보증기간 : 설치 후 2년 매뉴얼: 작동 매뉴얼 1부, 정비 매뉴얼 1부 교정/검증/확인을 본소 규정에 따라 장비 설치 후 7일 이내 수행 장비 고장 시 24시간 이내 수리 장비 설치 후 2명 이상에 대해 측정 장비 교육실시(국내) 장비별 지정 항목에 대한 분석 조건 및 MDL 측정 |